## Лист1
Протокол калибровки №
Dual Axis Digital Inclinometer STS-112-2-10-RS232--2 зав.№ 000927
Заказчик: цех 20
Нормативный документ: КИА.000001-0 МК. Методика калибровки
Условия проведения калибровки:
проверяемый параметр |  |  |  | действительные значения |  | допустимые значения
Температура окружающей среды, ˚С |  |  |  | 26,7 |  | от 22 до 28
Относительная влажность воздуха, % |  |  |  | 27,9 |  | от 20 до 80
Атмосферное давление, кПа |  |  |  | 101,2 |  | от 97,3 до 104,6
Электропитание - однофазная сеть напряжение, В |  |  |  | 221,3 |  | от 200 до 230
Частота, Гц |  |  |  | 50,1 |  | от 49 до 51
Эталоны и средства измерений:
Наименование |  | Тип |  | Зав. № |  | Регистрационный номер
Оптическая делительная головка |  | ОДГЭ-5 |  | 6567
1. Внешний осмотр: соответствует (п.7.1)
2. Опробование: соответствует (п.7.2)
3. Определение погрешности угла азимута по оси Х: (п.7.3.1)
положительно
Номинальные значения, ° | Установленные значения с ОДГЭ-5 |  |  |  | Измеренные значения с инклинометра, ° | Абсолютная погрешность, °
| Градусы, ° | Минуты, ʹ | Секунды, ʹʹ | Действительные значения, °
5 | 5 | 6 | 45 | 5.1125 | 4.977 | -0.023
4 | 4 | 6 | 45 | 4.1125 | 3.983 | -0.017
3 | 3 | 6 | 45 | 3.1125 | 2.983 | -0.017
2 | 2 | 6 | 45 | 2.1125 | 1.99 | -0.01
1 | 1 | 6 | 45 | 1.1125 | 0.993 | -0.007
0 | 0 | 6 | 45 | 0.1125 | 0.001 | 0.001
отрицательно
0 | 0 | 6 | 45 | -359.8875 | 0.001 | 0.001
-1 | 359 | 6 | 45 | -0.8875 | -0.999 | 0.001
-2 | 358 | 6 | 45 | -1.8875 | -1.993 | 0.007
-3 | 357 | 6 | 45 | -2.8875 | -2.992 | 0.008
-4 | 356 | 6 | 45 | -3.8875 | -3.982 | 0.018
-5 | 355 | 6 | 45 | -4.8875 | -4.98 | 0.02
Нелинейность по оси X составляет: |  |  | 0.043 | °
4. Определение погрешности угла азимута по оси Y: (п.7.3.2)
положительно
Номинальные значения, ° | Установленные значения с ОДГЭ-5 |  |  |  | Измеренные значения с инклинометра, ° | Абсолютная погрешность, °
| Градусы, ° | Минуты, ʹ | Секунды, ʹʹ | Действительные значения, °
5 | 5 | 6 | 45 | 5.1125 | 4.993 | -0.007
4 | 4 | 6 | 45 | 4.1125 | 3.99 | -0.01
3 | 3 | 6 | 45 | 3.1125 | 2.991 | -0.009
2 | 2 | 6 | 45 | 2.1125 | 1.994 | -0.006
1 | 1 | 6 | 45 | 1.1125 | 0.994 | -0.006
0 | 0 | 6 | 45 | 0.1125 | 0.001 | 0.001
отрицательно
Номинальные значения, ° | Установленные значения с ОДГЭ-5 |  |  |  | Измеренные значения с инклинометра, ° | Абсолютная погрешность, °
| Градусы, ° | Минуты, ʹ | Секунды, ʹʹ | Действительные значения, °
0 | 0 | 6 | 45 | -359.8875 | 0.001 | 0.001
-1 | 359 | 6 | 45 | -0.8875 | -1 | 0
-2 | 358 | 6 | 45 | -1.8875 | -1.994 | 0.006
-3 | 357 | 6 | 45 | -2.8875 | -2.994 | 0.006
-4 | 356 | 6 | 45 | -3.8875 | -3.993 | 0.007
-5 | 355 | 6 | 45 | -4.8875 | -4.992 | 0.008
Нелинейность по оси Y составляет: |  |  | 0.018 | °
Заключение: нелинейность по осям X и Y не превышает |  |  |  |  | 0.043 | °
Калибровку провёл: __________________/_________________ |  |  |  |  | Дата: ________________